无为县中医院

充气保温系统询标公告

根据《无为县县级2018-2019年政府集中采购目录及限额标准》政办秘〔2018〕22号和《无为县中医医院招标采购管理实施办法》等有关规定规定，规范我院货物类采购行为，经医院研究决定采用“询价”方式组织招标采购。现根据医院相关规定制定本公告。

一、采购编号

wwzyy-2019-002号

二、项目内容：

1．项目名称：充气保温系统系统（参数见附件1）

2．项目地点：安徽省芜湖市无为县中医医院

3、项目预算：4万元

三、投标人资格要求：

1、凡参与投标的经营公司（生产厂家），必须提供年审有效的企业营业执照，提供法人委托授权、被委托人身份证复印件，产品医疗器械注册证等。

2、供应商须为具有本次采购项目供货、安装、服务能力的法人、其他组织，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；产品研发生产厂家或所投软件生产厂家的授权代理商具有完善的售后服务机构及售后服务体系。

3、本项目不接受联合体报价；

四、投标文件的编制与送达

凡参与投标的的公司，应当按照本公告要求准备纸质材料一份，所有纸质材料要加盖单位公章，材料放文件袋里密封加盖单位公章，于2019年1月9日下午5点送或邮寄至无为县中医医院招标办，未按要求不予受理。联系人：季银生  联系电话： 15955651399。投标资料包含如下：

- 单位营业执照、产品资质资料

- 投标报价

- 法人委托授权

- 被委托人身份证复印件

- 服务承诺书

五、 开标与评标

1、评标：本次询价无为县中医医院成立5-7人询价小组负责评标事宜。首先进行资格审查，符合要求再进行价格对比，本次中标人的确定，以服务承诺一致，最低价为中标候选人。

2、开标时间及地点：2018年1月10日下午3时，       无为县中医医院二楼会议室。

六、合同及付款方式

公示结束后签订合同，配送产品必须和投标的承诺一致，本公告公示挂无为县中医医院网站。

无为县中医医院

2018/12/31

附件1

规充气保温系统技术参数

四档温度可选择（加温、降温功能），高低两档气流可调节，出风口温度检测，精确温度控制（微处理器控制），便捷应用，嗓音低。

- 四档温度选择帮助临床工作者进行更有效的充气加温及降温治疗。室温档可作为病人降温策略的有益补充。

- *配备三枚温度感应器，可调节出风量。带来安全、快速温度变化。

- 配备附件便于主机固定（可固定于硬质表面，输液架，病床扶手或推车上）。

- 内置式计时器便于监控使用和维护

- *可调式风速，根据需求任意选择高低档气流速度。

- *提供25款充气保温毯，有截石位患者及心脏外科无菌毯；保证不同病人的使用。

| 尺寸 | 33高× 35宽× 33厚(cm) |
| --- | --- |
| 重量 | 7.3 kg |
| 运行温度 | 高: 43° ± 1.5°C (109.4° ± 2.7°F) 中: 38° ± 1.5°C (100.4° ± 2.7°F) 低: 32° ± 1.5°C (89.6° ± 2.7°F) |
| 周围环境 | 室温 |
| 风速与噪音 | 高速: 37 CFM (17.5 L/s) 53 dBA 低速: 32 CFM (15.1 L/s) 48 dBA |
| 漏电电流 | 符合UL 60601-1 and IEC 60601-1 的要求 CAN/CSA-C22.2, No. 601.1 |
| 安全系统 | 图示及报警提示音; 过热≤56°C, 53°C ± 3°C typical |
| 过滤器 | 高效0.2 μm 过滤器 |
| 额定值 | 110-120 VAC, 50/60 Hz, 11.7 Amperes 220-240 VAC, 50/60 Hz, 7.2 Amperes 100 VAC, 50/60 Hz, 14.5 Amperes |
| 兼容性 | 仅可与Bair Hugger 升温毯及Bair Paws 手术衣搭配使用 |