T组合复苏器

1、★T组合复苏器是三类注册

2、适用复苏对象：体重≤10Kg的婴儿

3、复苏气体氧浓度：21~100%（依据气源供应氧浓度）

4、复苏气体流量范围：5~15L/min（要求气源可设置该流量范围）

5、总体质量（包含附件）:≤2Kg

6、压力表：量程：-10~80cmH2O；精度：±2%满刻度

7、最大安全压力（Pmax）设置范围：在规定气源输入流量范围内，设置范围为：1~60cmH2O；出厂默认40cmH2O

8、吸气峰压（PIP）设置范围：当流量为10L/min时，3~59cmH2O；

9、呼气末正压（PEEP）设置范围：当流量为10L/min时，0.5~23cmH2O；

10、★工作适用时间（400L，50%空氧混合压缩气体）：当流量为10L/min时，38min；